# SECTION III : Cahier des Spécifications Techniques (CST)

| Spécifications techniques minimales demandées |  | Spécifications techniques proposées par le fournisseur Mettre OUI ou NON et indiquer les références (n°page, n°ligne,…) de la documentation technique (brochures) du fabricant |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Références (Documentation technique du fabricant) |
| 1- Capteurs |  | Marque, modèle …. |  |
| Radar niveau d’eau (non-contact) | Plage de mesure : 0.8 – 30 m |  |  |
|  | Précision : ±10 mm (0.4–2 m) / ±3 mm (2–30 m) |  |  |
|  | Technologie radar impulsionnel, faisceau étroit (~12°), fixation sur pont/passerelle, IP67, sorties SDI-12 et RS-485 |  |  |
| Température de l’air | Plage de mesure : –10 à +50 °C |  |  |
|  | Précision : ±0,5 °C |  |  |
|  | Sonde protégée par abri ventilé/anti-radiation, sortie SDI-12, RS-485 ou analogique |  |  |
| Température de l’eau | Plage de mesure : –5 à +50 °C |  |  |
|  | Précision : ±0,1 °C |  |  |
|  | Sonde immergée IP68, compensation de température pour la salinité, sortie SDI-12 ou RS-485 |  |  |
| Salinité / Conductivité | Plage de mesure : 0 – 70 g/L (ou PSU) |  |  |
|  | Précision : ±1 % |  |  |
|  | Capteur immergé avec compensation automatique en température, sortie SDI-12 ou RS-485. Installation à une profondeur définie selon le site. Longueur des câbles adaptée à la profondeur de mesure, à la configuration du support et aux variations du niveau d’eau. |  |  |
| Turbidité / Sédiments en suspension (SSC) | Plage de mesure : 0–4000 FNU / 0–50 000 mg/L (selon modèle) |  |  |
|  | Précision : <1 % |  |  |
|  | Capteur de turbidité optique infrarouge conforme à la norme ISO 7027, équipé d’un système de nettoyage automatique (wiper) obligatoire, capteur immergé IP68. Installation à une profondeur définie selon le site. Longueur des câbles adaptée à la profondeur de mesure, à la configuration du support et aux variations du niveau d’eau. |  |  |
| 2- Datalogger (Enregistreur de données) |  |  |  |
| Compatibilité capteurs | SDI-12, RS-485 (SDI-12, Modbus RTU), entrées analogiques 0–5/0–10 V ou 4–20 mA, avec des ports libres disponibles pour des capteurs de pH, O₂, nutriments, Chlorophylle, débitmètre, ADCP (32 voies) |  |  |
| Mémoire interne | ≥ 256 Mo (≥ 1 million de mesures) ou équivalent 12 mois à pas 15 min pour 4 capteurs |  |  |
| Export local | Port USB, Carte SD (obligatoire) Bluetooth, WIFI optionnel. |  |  |
| Transmission distante | GPRS/3G (conforme DPS7) ou 4G si modernisation souhaitée |  |  |
| Sécurité des données | Stockage local en cas de coupure du réseau + synchronisation automatique à reconnexion |  |  |
| Logiciel | Interface configuration + visualisation (FR/EN) en ligne, fonctionnement web (HTTP/HTTPS/FTP) responsive avec des droits d’accès |  |  |
| Formats d’export | CSV, Excel, JSON, ZRXP ou équivalent |  |  |
| Horloge interne | Stabilité ±1 min / mois, synchronisation NTP recommandée |  |  |
| 3- Système d’alimentation |  |  |  |
| Panneau solaire | ≥ 60 W (conforme DPS7) (1 ou plusieurs panneaux selon les caractéristiques du site, la capacité des batteries et l’ensoleillement) |  |  |
| Batterie rechargeable | ≥ 40 Ah, autonomie ≥ 7 jours sans soleil |  |  |
| Régulateur de charge | Régulateur MPPT, protection surcharge/décharge |  |  |
| Boîtier batteries | Antivandalisme recommandé, ventilation, IP65 |  |  |
| 4- Conception mécanique et robustesse |  |  |  |
| Boitier principal (datalogger et tous les équipements) | IP65 minimum, protection antivol recommandée, boitier en inox inoxydable (voir modèle sur la photo 1). Photo 1. Modèle de boitier principal |  |  |
| Capteurs immergés | IP68, câbles protégés par tresse et gaine robuste ; longueur définie selon l’emplacement du datalogger (voir modèle sur la photo 2). Photo 2. Capteurs immergés. |  |  |
| Support / fixation | Inox ou aluminium marin, résistant à la corrosion et aux UV. Dimensions, forme et configuration à définir in situ. Système ajustable pour capteurs (charnière, bras mobile ou glissière) |  |  |
| Température de fonctionnement | –10 à +50 °C (pays tempéré / méditerranéen) |  |  |
| Accessibilité | Installation sécurisée (garde-corps, plateforme), maintenance aisée selon la normalisation de l’OMM |  |  |
| Sécurité électrique | Mise à la terre obligatoire conforme aux normes en vigueur (protection foudre incluse) |  |  |
| 5 - Équipements accessoires de la station |  |  |  |
| PC portable (supervision & configuration de station) | Processeur haute performance pour usage professionnel |  |  |
|  | RAM ≥ 16 Go |  |  |
|  | Disque SSD ≥ 512 Go |  |  |
|  | Autonomie ≥ 8 h |  |  |
|  | Windows 10/11 Pro ou Linux selon préférence |  |  |
|  | Ports USB (≥2), HDMI ou équivalent |  |  |
|  | Wi-Fi + Ethernet RJ45 |  |  |
|  | Ecran 15 pouces |  |  |
|  | souris |  |  |
|  | Pochette PC |  |  |
| Serveur informatique (stockage & traitement des données) | CPU ≥ 8 cœurs |  |  |
|  | RAM ≥ 32 Go |  |  |
|  | Disque de stockage ≥ 4 To (RAID 1 ou RAID 5 recommandé) |  |  |
|  | Accès réseau (Ethernet 1 Gbps minimum) |  |  |
|  | Système d’exploitation serveur (Windows Server / Linux) |  |  |
|  | Logiciels d’acquisition et visualisation des données compatibles (web ou client lourd) |  |  |
|  | Sauvegarde automatique quotidienne |  |  |
| Disque de stockage externe haute capacité | Capacité ≥ 2 To ou 4 To |  |  |
|  | USB 3.0 ou USB-C |  |  |
|  | Résistance chocs (optionnel) |  |  |
|  | Chiffrement matériel ou logiciel recommandé |  |  |
| Caméras de surveillance extérieures (5G) | Type : Caméra de surveillance extérieure 5G autonome |  |  |
|  | Résolution vidéo : ≥ 1080p (Full HD) ou 4K selon besoin |  |  |
|  | Connectivité : 5G obligatoire avec abonnement de 2 ans + fallback 4G/3G |  |  |
|  | Stockage : Carte SD ≥ 128 Go + cloud optionnel |  |  |
|  | Alimentation : Batterie + panneau solaire ou alimentation permanente |  |  |
|  | Vision nocturne : IR ≥ 20–30 m |  |  |
|  | Résistance extérieure : IP66 ou IP67 |  |  |
|  | Fonctions intelligentes : Détection de mouvement, alertes SMS/app, enregistrement automatique |  |  |
|  | Fixation : Support mural ou poteau, antivandalisme recommandée |  |  |
|  | Nombre : 2 unités |  |  |
| I- Livraison, Installation et mise en service : |  |  |  |
| Livraison, installation et mise en service avec tests de fonctionnement sur site dans les lieux de livraison (indiquée à l’alinéa II, art 5 du CCAP), dans un délai maximum de 150 jours à compter de la date de confirmation du marché. L’installation, la vérification des performances des équipements et la mise en marche dans le local prévu à cet effet par l’INSTM se fera par un spécialiste autorisé et attesté par le fabricant. Le soumissionnaire doit fournir une attestation de formation sur l'installation des équipements par la maison mère du personnel chargé de l'installation. Après l’installation et mise en marche le fournisseur doit effectuer le contrôle des performances analytiques du système. Ainsi que, la qualification du système retenu. Les équipements sont obligatoirement fournis avec leurs pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement en générale et aux actions d’installation, de mise en service et de réception provisoire ainsi qu’aux actions de formations et d’assistance proposées |  |  |  |
| II- formation : 2 jours au minimum |  |  |  |
| Le fournisseur s’engage à assurer une formation détaillée pour le personnel de l’INSTM sur l’utilisation, à la maintenance et à la gestion des données de la station automatisée. Le formateur, certifié par la maison mère, devra fournir une attestation. La formation, destinée à quatre personnes, se déroulera dans le local prévu à cet effet et / ou dans les locaux de l’INSTM. Elle comprendra obligatoirement : - Une formation technique sur site, portant sur la calibration terrain, l’entretien préventif et correctif, ainsi que le diagnostic et le dépannage des capteurs de la station automatisée. - Une formation au sein de l’INSTM, relative à la réception des données, la calibration des mesures, leur stockage, leur exploitation et leur transmission |  |  |  |
| 1 Garantie du matériel : Le fournisseur garantit le matériel contre tous vices de fabrication ou défaut de matière durant une période de deux ans (2 ans) minimum à partir de la date de réception provisoire du matériel, installation et mise en marche y compris initiation à la mise en marche et formation. |  |  |  |
| 2. Service après-vente et disponibilité des pièces de rechange : Le fournisseur s’engage à assurer la représentation en Tunisie, le service après-vente et la disponibilité des pièces de rechange des fournitures proposés par lui-même dans le cadre du présent appel d'offres à procédure simplifiée pendant au moins cinq (05) ans à partir de la réception des équipements |  |  |  |
| 3. Assistance : -Le fournisseur s'engage à assurer une assistance technique pour l’installation, la mise en service et le bon fonctionnement de tous les équipements, dans les lieux de livraison (indiquée à l’alinéa II). Cette assistance couvrira l’accompagnement du personnel lors des opérations initiales, la résolution des problèmes éventuels, ainsi que le support technique durant la période de garantie et tiendra compte des spécificités techniques propres à chaque type d’équipement. |  |  |  |
| 4- Maintenance : Le fournisseur s’engage à assurer la maintenance de la station automatisée pendant la période de garantie. Cette maintenance comprend : - Le nettoyage des capteurs (lentilles, wiper), des panneaux solaires, ainsi que la vérification de l’état des câbles et des joints. - La calibration du capteur de turbidité au minimum tous les deux (02) mois et chaque fois que cela s’avère nécessaire afin de garantir la fiabilité des mesures. - La maintenance préventive et corrective incluse pendant la période de garantie. |  |  |  |
| 4. Documentation : Documentation complète d’utilisation et maintenance. Manuel en français ou anglais |  |  |  |

Fait à ……...........………, le ………….....…………

Signature et cachet du soumissionnaire

Annexe 1 : Soumission

Je soussigné ……………....................................................................................................................…........ agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de la société...........................................................................………………......................... Adhérant à la CNSS N°...................................…….….............…… Enregistrée au registre national des entreprises sous le N°............................faisant élection de domicile à …………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres à procédure simplifiée N°01/2026 portant sur la fourniture et l’installation d’équipements de la station de suivi automatisée pour le compte du projet « MEDjerda delta Monitoring for ECOsystem RESTORation» " MEDECO-RESTOR" Grant no. 101094070-DALIA.

M’engage et me soumets à fournir et livrer et l’installer les équipements de la station de suivi automatisée complet prêt à l’emploi avec tous les accessoires demandés, installation et formation comprise conformément au Dossier d’Appel d’Offres à procédure simplifiée et moyennant les prix fermes et non révisables pour le transport, l’emballage, la formation, les frais d’installation et les frais de mise en marche compris. Établis par moi-même après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma propre responsabilité la nature et l’importance des acquisitions dont j’ai arrêté le montant à la somme de (en chiffres et en lettres) :

Montant en HTVA en Chiffre : …………………..................................………..............................................................

Montant en HTVA en Lettre : ……………………................................……………………............................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

- M’engage à livrer les fournitures selon les dispositions précisées au CST en respectant toutes les clauses du DAO et le calendrier de livraison, et à fournir une garantie bancaire d’un montant équivalent à dix (10) % du prix du marché en garantie de son exécution, sous la forme exigée par l’INSTM.

- M’engage à maintenir valable les conditions de mon offre pendant un délai de quatre-vingt-dix jours (90) à partir du jour qui suit la date limite de réception des plis.

- M’engage à reconnaitre que l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) n’est pas tenue de retenir la soumission la moins disante, et qu’elle garde par ailleurs la possibilité de déclarer l’appel d’offres à procédure simplifiée non concluant et que je ne peux pas prétendre à être indemnisé de ce fait.

- L’INSTM se libérera des sommes qui me sont dues par virement à mon compte N°.............................................................................Ouvert à l'agence de…...........................................................

- Déclare que sous peine de réalisation de plein droit à mes torts exclusifs et à ceux de la société pour le compte de laquelle j’agis, notre responsabilité étant solidaire, que je ne tombe pas et que ladite Société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la loi.

Fait à ……………, le ……………………

Bon pour soumission

Signature et cachet du soumissionnaire

Annexe 2 : Bordereau des prix

| Désignation | Quantité | Prix Unitaire HTVA libellé en dinars Tunisien (livré, installé dans les lieux de livraison (indiquée à l’alinéa II, art 5 du CCAP) avec formation) | Prix Total HTVA libellé en dinars Tunisien (livré, installé dans les lieux de livraison (indiquée à l’alinéa II, art 5 du CCAP) avec formation) |
| --- | --- | --- | --- |
| Station de suivi automatisée | 1 |  |  |
| Montant Total HTVA |  |  |  |
| Rabais …... % |  |  |  |
| Montant Total HTVA après Rabais |  |  |  |
| TVA …........% |  |  |  |
| Montant Total TTC après Rabais |  |  |  |

Prix total en HTVA après rabais (En chiffres et en lettres) …………………………………………………………………………… ………. ……….……………………………..

(*) NB : Accessoires demandés par l’INSTM, transport, formation, installation, et mise en marche sont à la charge du fournisseur.

Fait à ……………, le ……………………

Signature et cachet du soumissionnaire

Annexe 3 : Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire

(À produire au lieu et place du cautionnement provisoire)

Je soussigné (ou nous soussignés) (1) ........................................................................................................................................

Agissant en qualité de (2) ............................................................................................................................................................

Certifie – (Certifions) que (3)………………………….…………….............................................................................................

a été agrée par le Ministre des Finances en  application de l’article 113 du décret 2014 – 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents, que cet agrément n’a pas été révoqué, que (3)……………..................................................a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant  récépissé n°………………............en date du …………………………………le cautionnement fixe de Cinq Milles Dinars (5000 Dinars) prévu par l’article 113 du Décret susvisé et que ce cautionnement n’a pas été restitué.

Déclare me – (Déclarons nous), porter caution personnelle et solidaire (4)...........................................................................................................................……………………..........................................

Domicilié à (5)...............................................................................................................................................................................

Au titre du montant de cautionnement provisoire pour participer à (6) …………………………………………………………. publié en date du …………………….……………………par (7)……………………………………..…………...........................et relatif à ……...............................................................................................................................................................................................

Le montant du dit cautionnement provisoire s’élève à ………………………………… (En toutes lettres) et à …………………………….Dinars (en chiffres).

M’engage (nous nous engageons) solidairement à effectuer le versement du montant garanti susvisée et dont le soumissionnaire serait débiteur au titre de  (6) ………………………………………………………………………………………… et ce, à la première demande écrite de l’administration sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

Le présent cautionnement est valable pour une durée de ……….........................................…jours à compter du lendemain de la date limite de réception des offres.

Fait à ……………………………………., le ……………………………………………

______________________________________

(1) Nom (s) et prénom (s) du (des) signature(s)

(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant

(3) Raison sociale de l’établissement garant

(4) Nom du soumissionnaire (personne physique) ou raison sociale du soumissionnaire (personne morale)

(5) Adresse du soumissionnaire

(6) La concurrence

(7) Acheteur public

Annexe 4 : MODELE DE CAUTION DEFINITIVE

Je soussigné - nous soussignés (1) …………………………..…………….. agissant en qualité de (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

1) Certifie - Certifions que (3) …………………………………….., a été agréé par le ministre chargé des finances en application de l’article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 , portant réglementation des marchés publics, que cet agrément n’a pas été révoqué, que (3) ………………………….………………………..…….. a constitué entre les mains du trésorier général de Tunisie suivant récépissé n°………….. en date du…………..………..……...  le cautionnement fixe de cinq mille dinars (5000 dinars) prévu par l’article 113 du décret susvisé et que ce cautionnement n’a pas été restitué.

2) Déclare me- déclarons nous, porter caution personnelle et solidaire, (4) ………………….. ……………………………………………………………………………….…domicilié à (5) ……………………………………… ……

……………………………………………………………………………….………………………………………………..………...…

Au titre du montant de cautionnement définitif auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché n° ……………..…..passé avec (6) ……………….……….. en date du …………...………enregistré à la recette des finances (7) ……………………relatif à (8)………………… …………………………….………………………………………………..………...…

Le montant du cautionnement définitif, s’élève à……………………………………… % du montant du marché, ce qui correspond à………………………….………………………………………………….……….. Dinars (en toutes lettres), et à………………………………………………….……….. ….……….. Dinars (en chiffres).

3) M’engage- nous nous engageons solidairement, à effectuer le versement du montant garanti susvisé et dont le titulaire du marché serait débiteur au titre du marché susvisé, et ce, à la première demande écrite de l’acheteur public sans que j’ai (nous ayons) la possibilité de différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit et sans une mise en demeure ou une quelconque démarche administrative ou judiciaire préalable.

4) En application des dispositions de l’article 108 du décret n° 2014-1039 susvisé, la caution qui remplace le cautionnement définitif devient caduque à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la date de (9) …………………...………..………………………….………..

Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration du délai susvisé, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, il est fait opposition à l’expiration de la caution. Dans ce cas, la caution ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.

Fait à …………………………………….., le ……………………………………..

______________________________________

(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s).

(2) Raison sociale et adresse de l’établissement garant.

(3) Raison sociale de l’établissement garant.

(4) Nom du titulaire du marché.

(5) Adresse du titulaire du marché

(6) Acheteur public.

(7) Indication des références d’enregistrement auprès de la recette des finances.

(8) Objet du marché

(9) Réception définitive des commandes ou expiration du délai de garantie.

Annexe 5 : Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire

Nom ou raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………..

Adresse/Siège Social : ………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone : ……………………………………………………………………………………….…………………………….

Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse email : ……………………………………………………………………………………... …………………………

Matricule Fiscale : …………………………………………………………………………………..………………………….

Affiliation CNSS N° : ………………………………………………………………………..………………………………….

Numéro du compte bancaire: ………………………………………………………………………..……………………….

Banque : ……………………………………………………………………………………………..………………………….

Enregistrement au registre national des entreprises sous le n° …………………………………………………………

Capital :………………………………………………………………………………………………………………………….

Chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années :………………………………………………………………

Marques représentées :…………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Effectif du personnel technique chargé du SAV :……………………………………………………………………….......

Niveau et la qualification du personnel chargé du SAV :…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Personne, bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l'offre (nom et prénom)…………………………………………………………………………………………………………………………..

...……………………………………………………………………………………………………..…………………………...

Fait à ……...........………, le ………….....…………

Signature et cachet du soumissionnaire

Annexe 6 : Déclaration sur l’honneur de ne pas être agent public

Je soussigné (nom, prénom et fonction)…………………………………………………………......………………………

Représentant de la société (nom et adresse)…………………………………………………............……………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………

Enregistrée au registre national des entreprises sous le n°………………………………………….. Faisant élection de domicile à (adresse complète)…………………………………………………..………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….……………………………

Ci-après dénommé "le soumissionnaire" pour appel d'offres à procédure simplifiée N°01/2026 portant sur la fourniture et l’installation d’équipements de la station de suivi automatisée pour le compte du projet « MEDjerda delta Monitoring for ECOsystem RESTORation» " MEDECO-RESTOR" Grant no. 101094070-DALIA.

Déclare sur l’honneur que le propriétaire, le gérant, le responsable commercial et toutes personnes détenant une part égale ou supérieure à 30 % du capital social de la société n’ont pas été un agent public au sein du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche ou de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans.

Fait à ……...........………, le ………….....…………

Signature et cachet du soumissionnaire

Annexe 7 : Déclaration sur l’honneur de non-influence

Je soussigné (nom, prénom et fonction)…………………………………………………………….. ……………………...

Représentant de la société (dénomination)………………………………………………………….. ……………………..

……………………………………………………………………………………………………….……………………………

Enregistrée au registre national des entreprises sous le n°………………………………………….. Faisant élection de domicile à (adresse complète)………………………………….………………. ………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….…………………………...

Ci-après dénommé "le soumissionnaire" pour appel d'offres à procédure simplifiée N°01/2026 portant sur la fourniture et l’installation d’équipements de la station de suivi automatisée pour le compte du projet « MEDjerda delta Monitoring for ECOsystem RESTORation» " MEDECO-RESTOR" Grant no. 101094070-DALIA.

Déclare sur l'honneur, de n'avoir pas fait, et m'engage de ne pas faire par moi-même, ou par personne interposées des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché ou sur les différentes étapes de sa réalisation.

Fait à ……...........………, le ………….....…………

Signature et cachet du soumissionnaire

Annexe 8 : ENGAGEMENT SUR "LE DELAI DE GARANTIE"

Je soussigné (nom, prénom et fonction)…………………………………………………………….. …………………….

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de la société (dénomination)……

....................... .................   ..................................…   ……………............................................................................

Je m’engage par le présent à garantir que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont neuves, n’ont jamais été utilisées. Je garantie en outre que les fournitures livrées en exécution du Marché n’auront aucun défaut dû à leur conception, aux matériaux utilisés ou à leur mise en œuvre ou à tout acte ou omission du fournisseur, survenant pendant l’utilisation normale des fournitures livrées.

Je garantie le matériel contre tous vices de fabrication ou défaut de matière durant une période de deux ans (2 ans) au minimum à partir de la date de réception provisoire du matériel, installation et mise en marche y compris.

Cette garantie s’entend matériel, main-d’œuvre et transport.

Fait à ……...........………, le ………….....…………

Signature et cachet du soumissionnaire

Annexe 9 : ENGAGEMENT SUR "LE CALENDRIER ET LIEU DE LIVRAISON"

Je soussigné (nom, prénom et fonction)…………………………………………………………….. …………………….

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de la société (dénomination)……

....................... .................   ..................................…   ……………............................................................................

Je m’engage par le présent à livrer les équipements, objet de notre offre, dans le délai ………………… jours au siège social de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) au 28 rue du 2 mars 1934, Carthage Salambô 2025 Tunis.

Je reconnais avoir pris connaissance que passé le délai de 150 jours, à compter de la date de l’ordre de service de la livraison des équipements, entraînera systématiquement l’application de l’article 11 du CCAP.

Fait à ……...........………, le ………….....…………

Signature et cachet du soumissionnaire

Annexe 10 : ENGAGEMENT D’ASSURER LE SERVICE APRÈS VENTE

Je soussigné (nom, prénom et fonction)…………………………………………………………….. …………………….

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de la société (dénomination)……

....................... .................   ..................................…   ……………............................................................................

Je m’engage à assurer la représentation en Tunisie (ci-joint l’autorisation ou l’attestation du fabricant), le service après-vente et la disponibilité des pièces de rechange proposées ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

par nous même dans le cadre de l’appel d’offres à procédure simplifiée N°01/2026 portant sur la fourniture et l’installation d’équipements de la station de suivi automatisée pour le compte du projet « MEDjerda delta Monitoring for ECOsystem RESTORation» " MEDECO-RESTOR" Grant no. 101094070-DALIA, pendant au moins dix (5) ans à partir de la réception définitive des équipements.

Notre société assurera un service après-vente en pièces détachées et main-d'œuvre (un personnel réparateur qualifié et compétent).

Fait à ……...........………, le ………….....…………

Signature et cachet du soumissionnaire

Annexe 11 : ENGAGEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL DE l’INSTM

Je soussigné (nom, prénom et fonction)…………………………………………………………….. …………………….

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de la société (dénomination)……

....................... .................   ..................................…   ……………............................................................................

Je m’engage par le présent à assurer une formation(1) pour le personnel de l’INSTM à la parfaite utilisation et à la maintenance des équipements objet de notre offre de façon à éviter toute fausse manœuvre susceptible de les endommager et à la parfaite utilisation et à la maintenance.

Fait à ……...........………, le ………….....…………

Signature et cachet du soumissionnaire

______________________________________

- Conforme au détail annoncé dans le Cahier des Spécifications Techniques

Annexe 12 : ENGAGEMENT D’ASSISTANCE DU PERSONNEL DE l’INSTM

Je soussigné (nom, prénom et fonction)…………………………………………………………….. …………………….

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de la société (dénomination)……

....................... .................   ..................................…   ……………............................................................................

Je m’engage à assurer une assistance du personnel de l’INSTM par un spécialiste autorisé et attesté par le fabriquant, pour l’installation, la mise en service et le bon fonctionnement de tous les équipements, dans le local ou l’emplacement désigné par l’INSTM. Cette assistance couvrira l’accompagnement du personnel lors des opérations initiales, la résolution des problèmes éventuels, ainsi que le support technique durant la période de garantie.

Fait à ……...........………, le ………….....…………

Signature et cachet du soumissionnaire

La livraison des équipements ne doit pas dépasser les 150 jours à compter de la date de l’ordre de service de la livraison des équipements.

N’oubliez pas de joindre l’autorisation ou l’attestation du fabricant